QEX２月掲載記事

GPS同期の10MHz-OCXO

- はじめに

様々な場面で周波数精度の高い10MHz基準信号が必要とされます。たとえば、ダブルオーブン式のOCXOを使用してppb級（10の-9乗）の精度を実現することができます。OCXO以上の精度を要求する場合には、ルビジウム発振器や、GPS同期のOCXOを使用します。ルビジウム発振器や、GPS同期のOCXOは各社から製品が発売されています。

GPSモジュールとOCXOはアマチュアであっても比較的簡単に安価に入手することができますので、高精度の10MHz基準信号としてGPS同期のOCXOに着目しました。GPSモジュールとOCXOを組み合わせて10MHz基準発振源を試作しましたので、試作および実験結果をレポートいたします。

- 試作するGPS同期OCXOのブロック図

今回試作した回路のブロック図を示します。主に、GPSモジュール、OCXO、OCXOをGPSに同期させるPLL部で構成されます。

後述しますが、GPSに同期させた際の性能を十分に引き出すには、OCXOの裸の周波数安定度が良好である必要があります。OCXOは、MORION社のMV89A-10.0MHZを使用しました。MV89Aの周波数安定度についての仕様を掲載いたします。

温度変動に対する安定度		±0.05 ppb

周波数エージング			±5ppb/year

1秒間の短時間安定度			±0.002ppb

負荷・電圧変動に対する安定度		±0.1ppb

±50ppbに達するスタートアップ	15分間

コントロール端子電圧と周波数可変域	0～5V ±250ppb

位相雑音				1Hz -105dbc/Hz

10Hz -130dbc/Hz

100Hz -145dbc/Hz

1000Hz -150dbc/Hz

10000Hz -155dbc/Hz

GPSモジュールは、1PPSパルス（１秒周期のパルス）が得られるものを使用します。発売されているGPSモジュールは、1PPS出力を持たないものがほとんどですので、GPSモジュールを選ぶ際は注意が必要です。今回は、aitendoで入手できるGE-612Tを採用しました。本原稿執筆時の価格は3980円（GPSアンテナは別売り）でした。1PPSパルスはGPS衛星に搭載された時計に準拠した正確な1秒周期です。OCXOの１千万分の１分周のパルスと、1PPSの位相が合うようにPLLロックをかけることで、OCXOから正確な10MHzが得られます。OCXOは、PLLロックをかけるために電圧コントロール端子を持ったものを選びます。今回の試作ではPLLのループフィルタはデジタル演算で構成されています。デジタル演算された結果はDACでアナログ電圧に変換されてOCXOのコントロール端子に印加されます。

後述いたしますが、1PPSパルスのジッター量と、OCXOの周波数安定度を加味したPLLループ帯域の調整が必要になります。アナログ式のループフィルタの場合はループ帯域の調整は部品の交換で行いますが、デジタル式ではソフトウェアの書き換えで行うことができますので、ループ帯域の調整が容易です。また、デジタル方式の他のメリットとして、1PPSとOCXOの位相ずれの長時間のモニタリングや、DAC電圧の長時間のモニタリングなどが、パソコンとUSBで接続するだけで簡単に行うことができます。パソコンからはシリアルポートとして認識されますので、汎用のシリアル通信ソフトを使ってモニタリングを行います。GPS同期のPLLループ最適化には、長時間のモニタリングによる検証が必須となります。アナログ式のループフィルタの場合には、各種動作状態のモニタリングのために、高精度の電圧計、オシロスコープ、データロガーなどが必要です。

３．PLLループの調整について

PLLループを調整するには、1PPSジッターとOCXOのフリーランの周波数ゆらぎを考慮する必要があります。

真の１秒周期のパルスに対して、1PPSが数nSのオーダーで前後（ゆらぐ）しており、これを1PPSジッターといいます。OCXOの１千万分の１分周とジッターあり1PPSを完全に同期させると、OCXOにジッターがのってしまいます。ジッターがのったOCXOは数十秒の長時間で見ると正確な10MHzですが、１秒などの短時間で見ると10MHzから僅かに周波数が前後して好ましくありません。そこで、1PPSを長時間の平均化により、ジッターを打ち消した後にOCXOの１千万分の１と同期させます。PLLのループ帯域を狭くするほど、1PPSの平均化の時間を長くして、1PPSのジッターの影響を少なくすることができます。

一方、ループ帯域を決めるにはOCXOの裸の周波数安定度も考慮する必要があります。PLLロック回路をはずしたOCXOの裸の特性として、周波数ゆらぎと周波数ドリフトがあります。OCXOに対して1PPSでPLLロックをかけることで、周波数ゆらぎと周波数ドリフトを抑えこんで正確な10MHzで安定させます。ループ帯域を狭めすぎると、周波数ゆらぎや周波数ドリフトを抑え込むことができずに、正確な10MHzとはなりません。

まとめますと、1PPSのジッターの影響を抑えるにはループ帯域は狭いほうが有利で、OCXOの周波数安定度の影響を抑えるにはループ帯域は広いほうが有利です。ループ帯域は、1PPSジッターとOCXOの周波数安定性の両方を評価したうえで、最適な値が決められます。GPS同期OCXOのループ帯域については各社メーカ独自のノウハウがあるようです。

PLLのループ帯域についての理論については、PLLの専門書に詳細が記載されています。[参考文献を挙げる]

- 試作したGPS同期OCXO

試作した基板を図に示します。基板上でOCXOが面積・体積・重量の多くを占めています。また、消費電流の多くをOCXOが占めています。OCXOのスタートアップ時には1.5A、定常時は350mA流れます。

試作した基板の仕様は下記のとおりです。

電源		2.1mm径　ACアダプタジャック　DC12V-2A以下

入力端子	GPS-1PPS SMBコネクタ(基板上でプルアップ、オープンコレクタのGPSに対応)

出力端子	10MHz およそ+7dBm SMBコネクタ

制御・モニタ	USB-miniBコネクタ　PCに接続すると仮想コムポートと認識されます

サイズ		縦120mm 横92mm 高さ 45mm

- 試作した基板の試用と評価

前述しましたように、GPS同期OCXOで最大限の性能を引き出すには1PPSのジッターやOCXOの周波数安定度を評価しておく必要があります。OCXOの周波数安定度についてはOCXOメーカのデータシートを参考にすればよいでしょう。1PPSのジッター評価については、次回のテーマといたします。今回1PPSジッターは評価せずに暫定でPLLループ帯域を○○Hzとしました。

試作基板ではOCXOをウォームアップ時間15分経過した後で、さらに30分間かけて1PPSとOCXOがPLLロックしました。PLLロックまでの所要時間はまだ改善の余地があると思われます。PLLロックしてから7時間を動作させた時のモニタ値のグラフを示値のします。グラフ1は、1PPSとOCXOの1千万分１分周の立ち上がりエッジの時間差です。±80nSの範囲内に収まっており、1PPSとOCXOが同期できていることがわかります。グラフ２は、OCXOにかかるDAC電圧のコード値です。DACは16ビットのものを使用しておりコード値の範囲は0～65535です。今回の試作基板では、ほぼ中間値の33660あたりでロックしました。DACのコード値はゆっくりと揺らいでいてOCXOの周波数ゆらぎがPLLロックによって補正されている様子がわかります。

- まとめと今後のテーマ

今回は1PPSに対してOCXOが同期することが確認できました。次回は、同期したOCXOをeTtraceと比較し国家標準との周波数ずれを検証した結果をレポートする予定です。

また、今回使用したOCXOは体積・重量が大きく消費電力も大きいものでした。小型で消費電力の少ないOCXOを搭載してアマチュアでも使いやすいGPS同期OCXOも検討したいと思います。